## AE133ｼﾘｰｽﾞ トラブルシューティング
| ●電離箱式サーベイメーター ＡＥ－１３３シリーズΛ１・Λ２ トラブルシューティング |  |  | 平成１８年４月作成/ 平成2４年７月２日更新 ver 1.18
項目 | 症 状 | 原 因 | 解 決 方 法 | 参 照 先 | 備 考
1 | 電源が入らない | バッテリーは正しくセットされていますか？ | 電池が正しい位置でスプリングがしっかりかみ合っているか確認してください。極性が間違えていないか確認してください。 | 取扱説明書 ８．電池の交換法
|  | バッテリーチェックで針は振れますか？ | RESETの状態で、BATTボタンを押した時に針が許容範囲で振れることを確認してください。また、BATTボタンを３秒以上押していて針のレベルが下がるようでしたら駆動用電池６F22(００６P)を交換してください。 | 取扱説明書 ３．取扱方法（注意） | 許容範囲はアンプの特性によって異なります。製造番号2912104以前の製品はメーターフルスケース付近の赤レベル内にあると良好です。一方2912105以降の製品はメータが振り切れる位が良好で、フルスケールの赤レベルにあると電池が消耗してきていますので交換してください。
2 | まったく動かない | バッテリーがありません | バッテリー（６F22 ４本）を交換してください。 | 取扱説明書 ８．電池の交換法
|  | メーターの故障？また、メーターカバー（透明カバー）が飛び出していませんか？ | メーターの針が引っ掛かり動かない。メーターが変形している。針が曲っているなど、確認してください。メーターの交換が必要です。
3 | RESET状態で、ゼロ調整ができない | ゼロ調整ボリューム故障？ | ゼロ調整ボリュームが軽く廻ってしまう場合、ボリュームが故障しています。交換が必要です。
ゼロ調整ツマミが凹んでいる場合、ボリュームケースが破損している場合があります。交換が必要です。
4 | RESET状態で、ｆ.sオーバーになる | RESET位置のズレがある | RESET位置の調整（マグネット）及び、RESETアームの高さ調整（シールドBOXとマグネットの距離）
|  | 電池（６F22）が消耗している | 電池（６F22 ４本）を交換してください。 | 取扱説明書 ８．電池の交換法
5 | 測定レンジで針がワイパー状態になり振れる | バッテリーは正しくセットされていますか？ | 電池が正しい位置でスプリングがしっかりかみ合っているか確認してください。極性が間違えていないか確認してください。 | 取扱説明書 ８．電池の交換法
|  | 高圧印加用電池が古くありませんか？外部から静電誘導が入る可能性があります | 高圧印加用電池の推奨使用期限を確認してください。（NC706は約５年使用可能です） （高圧印加用電池の測定はアナログテスターで測定をしないでください。デジタルテスターなどのインピーダンスの高い測定器で測定をしてください） |  | ０１５電池は生産中止で使用出来ません
|  | 高圧印加用電池が接触バネにしっかり接触していますか？ | ６F22(４本)と高圧印加用電池を一旦取り外し、高圧印加用電池のみをセットしてください。その時、電池の電極部に接触バネがしっかりと電池の両極性に接触しているかどうかを確認してください。接触が不十分であれば、高圧印加用電池を取り外し、マイナスドライバーなどで接触バネを起こして、再度、高圧印加用電池をセットして確認してください。
|  | 接触バネの接触部が汚れていませんか？ | 汚れを拭き取ってください。
|  | 内部高圧切替用マイクロスイッチの故障 | 内部を開けてマイクロスイッチの交換が必要です。 |  | 単位切替スイッチが機械的に接触する部分がマイクロスイッチです
|  | 電離箱に破損？若しくは、ヒビがありませんか？ | 電離箱が破損していると正常な測定が出来ません。電離箱（チャンバーの交換が必要になります） |  | 外部からの誘導（静電誘導）がある場合、手を電離箱にかざすと針が振れます
|  | 高圧が断線している可能性があります | 測定状態（最高感度レンジ）で電離箱に手を近づけます。 外部から静電誘導が入らない→正常（断線なし） 外部から静電誘導が入る →異常（断線）もしくは高圧印加用電池の消耗 |  | 電離箱（チャンバー）を交換する必要がある場合があります。電離箱交換はメーカーでの修理になります
|  | 単位切替スイッチのマグネットが外れている可能性があります | マグネットを正規の場所に接着しなおします。 |  | 角度など微小な調整が必要なためメーカーでの修理になります
|  | アンプが故障している可能性があります | 経年劣化や、衝撃のショックで故障した可能性があります。 |  | メーカーでの修理になります
|  | 電離箱内部の電極が緩んでいる可能性があります | 確認方法：測定状態で本体を持ち上げ、左右に軽く振ります。その時針が必要以上に大きく振れる場合、本理由が当てはまります。 |  | メーカーでの修理になります
6 | x１の時、指針の揺れが大きい | 上記５項目の他に旧型（製造番号３０*****以前で始まる機種）の場合、内部リチウム電池が消耗している可能性があります | x１では、内部リチウム電池の電圧が電離箱に印加されています。その電池が消耗してしまうと誘導を拾うようになり針の振れが大きくなります。 |  | メーカーでの修理になります
7 | 測定中、針が０位置よりマイナスに振れて戻るのに時間が掛かる | メーターのゼロ位置がずれていませんか？ | 電源が切れた状態でメーターのゼロがずれている場合、メーター上のゼロ調整ボリュームをマイナスドライバーでゼロを示しように調整してください。
|  | 高圧印加電池の極性は間違えていませんか？ | 正常な向きに入れなおしてください。
|  | ＢＧボリュームの調整にズレはありませんか？ | 底蓋を外し、ＢＧの調整をしてください。
|  | 入力部の絶縁劣化の可能性があります | シールドボックス内の空気が経年変化により、一定以上の湿気を含むようになると内部の絶縁度が落ちてリークが増えてしまいます。 |  | メーカーでの修理になります
8 | BATTチェックで指針が赤枠以下で止まってしまう。または、新品電池（電池推奨期限内）に変えても赤枠以上に指針が振れない | 電池が消耗していませんか？ | 電池を交換して下さい。
|  | メーターの故障の可能性があります | 電源を投入し、ＲＥＳＥＴの状態でゼロ調整用ボリュームを回して指針をフルスケールに動かしてみて下さい。指針が引っかからずに振り切れればメータは正常です。また、同時に出力端子を電圧計に繋げて10ｍVf.s.の時、メータ指針もf.s.かどうか確認が出来ればメータは正常です。もしメータに引っ掛かりがある場合は、メータの故障の可能性が高いです。 |  | メータの交換、又は、メーカーでの修理になります
9 | その他の症状 | 電離箱・筺体・メーター・電池ボックスが破損していませんか？ | 精密測定器ですので各部が破損・変形している場合にはショックなどで故障の原因になります。
株式会社 応用技研

## 更新履歴
～トラブルシューティング項目～ 1.電源が入らない 2.まったく動かない 3.ゼロ調整が出来ない 4.RESET時f.sオーバー 5.測定レンジで針がワイパー状態になり振れる 6.×１の時、指針の揺れが大きい 7.測定中、針が０位置よりマイナスに振れて戻るのに時間が掛かる 8.BATTチェックで指針が赤枠に以下で止まってしまう。または、新品電池（電池推奨期限内）に変えても赤枠以上に指針が振れない 9.その他の症状
更新履歴
β版 | 平成１８年４月
ver 1.0０ | 2006-10-02
１：バッテリーの許容範囲の説明について備考欄に追記
ver 1.１６ | 2008-04-21
|  | 原 因 | 解 決 方 法 |  |  | 参 照 先 | 備 考
| １項目 変更前 | バッテリーチェックで針は振れますか？ | RESETの状態で、BATTボタンを押した時に針が許容範囲内にあることを確認して下さい。 ３秒以上押していて針のレベルが下がるようでしたら駆動用電池6F22（006P)を交換して下さい。 |  |  |  | 許容範囲はアンプの特性によって異なります。製造番号2912104 以前の製品はメータフルスケース付近の赤レベル内にあると良好です。一方、2912105以降の製品はメータが振り切れる位が良好で、フルスケールの赤レベルにあると電池が消耗してきていますので交換してください。
| 変更後 | バッテリーチェックで針は振れますか？ |  | RESETの状態で、BATTボタンを押した時に針が許容範囲で振れることを確認してください。また、BATTボタンを３秒以上押していて針のレベルが下がるようでしたら駆動用電池６F22(００６P)を交換してください。 |  | 取扱説明書 ３．取扱方法（注意） | 許容範囲はアンプの特性によって異なります。製造番号2912104 以前の製品はメータフルスケース付近の赤レベル内にあると良好です。一方、2912105以降の製品はメータが振り切れる位が良好で、フルスケールの赤レベルにあると電池が消耗してきていますので交換してください。
| ２項目 変更前 | バッテリーがありません。 | バッテリー(6F22 ４本）を交換して下さい。
| 変更後 | バッテリーがありません。 | バッテリー(6F22 ４本）を交換して下さい。 |  |  | 取扱説明書 ８．電池の交換法
| ２項目 変更前 | メータの故障？メータカバー（透明）が飛び出していませんか？ | メータ針がひっかかり動かない。メータが変形しているかどうか確認して下さい。 |  |  |  | メータの交換を実施して下さい。
| 変更後 | メーターの故障？メーターカバー（透明カバー）が飛び出していませんか？ |  | メーターの針が引っ掛かり動かない。メーターが変形している。針が曲っているなど、確認してください。メーターの交換が必要です。
| ３項目 変更前 | ゼロ調整ボリューム故障？ |  | ゼロ調整ボリュームが軽く廻ってしまう場合、ボリュームが故障しています。 交換が必要です。 |  |  | 間違えて押してしまい、へこんでいる場合には中を開けて簡単な修理で治ります。
| 変更後 | ゼロ調整ボリューム故障？ | ゼロ調整ボリュームが軽く廻ってしまう場合、ボリュームが故障しています。 交換が必要です。
| ３項目 変更前 | ゼロ調整ボリューム故障？
| 変更後 | ゼロ調整ボリューム故障？ | ボリュームケースが破損している場合があります。 交換が必要です。 | ゼロ調整ツマミが凹んでいる場合、ボリュームケースが破損している場合があります。交換が必要です。
| ４項目 変更前 | 電池（６F22）が消耗している |  | 電池（６F22 ４本）を交換してください。 | 取扱説明書 ８．電池の交換法
| 変更後 | 電池（６F22）が消耗している |  | 電池（６F22 ４本）を交換してください。 | 取扱説明書 ８．電池の交換法 | 取扱説明書 ８．電池の交換法
| ５項目 変更前 | バッテリーは正しくセットされていますか？ |  | 上記１と同じ状況です。 | 取扱説明書 ８．電池の交換法
| 変更後 | バッテリーは正しくセットされていますか？ |  | 電池が正しい位置でスプリングがしっかりかみ合っているか確認してください。極性が間違えていないか確認してください。 | 取扱説明書 ８．電池の交換法 | 取扱説明書 ８．電池の交換法
| ５項目 変更前 | 高圧印加用電池が古くありませんか？外部から静電誘導が入る可能性が有ります。 | 高圧印加用電池は、推奨使用期限を確認して下さい。 高圧印加用電池の測定は、アナログテスターを使わないで下さい。測定はデジタルボルトメータなどインピーダンスの高い測定器で測定してください。 |  |  | 015電池は生産中止。 | NC706（約５年使用可能です）
| 変更後 | 高圧印加用電池が古くありませんか？外部から静電誘導が入る可能性があります |  | 高圧印加用電池の推奨使用期限を確認してください。（NC706は約５年使用可能です）（高圧印加用電池の測定はアナログテスターで測定をしないでください。デジタルテスターなどのインピーダンスの高い測定器で測定をしてください） |  |  | ０１５電池は生産中止で使用出来ません
| ５項目 追加 | 接触バネの接触部が汚れていませんか？ |  | 汚れを拭き取ってください。
| ５項目 変更前 | 高圧が断線している可能性があります。 | 測定状態（最高感度）で、電離箱に手を近付けます。 外部から静電誘導が入らない → 正常（断線無し） 外部から静電誘導が入る → 異常（断線） or 高圧印可用電池の消耗 or 不良 → 上記欄へ |  |  |  | 内部を一旦確認する必要があります。電離箱（チャンバー）を交換する必要がある場合があります。
| 変更後 | 高圧が断線している可能性があります |  | 測定状態（最高感度レンジ）で電離箱に手を近づけます。 外部から静電誘導が入らない→正常（断線なし） 外部から静電誘導が入る →異常（断線）もしくは高圧印加用電池の消耗 |  |  | 電離箱（チャンバー）を交換する必要がある場合があります。電離箱交換はメーカーでの修理になります
| ５項目 変更前 | 単位切替スイッチのマグネットが外れている可能性があります。 | マグネットを正規の場所に接着しなおします。 |  |  |  | 確度など微妙な調整が必要です。
| 変更後 | 単位切替スイッチのマグネットが外れている可能性があります |  | マグネットを正規の場所に接着しなおします。 |  |  | 角度など微小な調整が必要なためメーカーでの修理になります
| ５項目 変更前 | アンプが故障している可能性があります。 | 経年変化や、衝撃などのショックで故障した可能性があります。メーカーでの交換が必要です。
| 変更後 | アンプが故障している可能性があります |  | 経年劣化や、衝撃のショックで故障した可能性があります。 |  |  | メーカーでの修理になります
| ５項目 変更前 | 電離箱内部の電極がゆるんでしまっている可能性があります。 | 確認方法）測定状態で、サーベイメータを持ち上げ左右に軽く振ります。その時針が必要以上に振れる場合、本理由があてはまります。 |  |  |  | 電離箱（チャンバー）を開けて締め直します。開けたチャンバーは交換しなければなりません。
| 変更後 | 電離箱内部の電極が緩んでいる可能性があります |  | 確認方法：測定状態で本体を持ち上げ、左右に軽く振ります。その時針が必要以上に大きく振れる場合、本理由が当てはまります。 |  |  | メーカーでの修理になります
| ６項目 変更前 | 上記４の他に、旧型（製造番号が３０×××以前で始まる機種）の場合、内部リチウム電池が消耗している可能性があります。 | ×１では、内部リチウム電池の電圧が、電離箱に印加されています。その電池が消耗してしまうと、誘導を拾うようになり、針の振れが大きくなります。 |  |  |  | リチウム電池の寿命は約５年です。
| 変更後 | 上記５項目の他に旧型（製造番号３０*****以前で始まる機種）の場合、内部リチウム電池が消耗している可能性があります |  | x１では、内部リチウム電池の電圧が電離箱に印加されています。その電池が消耗してしまうと誘導を拾うようになり針の振れが大きくなります。 |  |  | メーカーでの修理になります
| ７項目 変更前 | 入力部の絶縁劣化の可能性があります。 | シールドボックス内の空気が経年変化により、一定以上の湿気を含むようになりますと、内部の絶縁度が落ちてリークが増えてしまいます。シールドボックスを開け、入力部を洗浄し、乾燥剤を交換し、再度シールする必要があります。
| 変更後 | 入力部の絶縁劣化の可能性があります |  | シールドボックス内の空気が経年変化により、一定以上の湿気を含むようになると内部の絶縁度が落ちてリークが増えてしまいます。 |  |  | メーカーでの修理になります
症 状
| ７項目 変更前 | 測定中マイナスに振れてしまう
| 変更後 | 測定中、針が０位置よりマイナスに振れて戻るのに時間が掛かる
ver 1.17 | 2009-06-18
*旧８項目は９項目に変更
|  | 症 状 |  | 原 因 |  | 解 決 方 法 |  | 備 考
| 8項目新規追加 | BATTチェックで指針が赤枠以下で止まってしまう。または、新品電池（電池推奨期限内）に変えても赤枠以上に指針が振れない |  | 電池が消耗していませんか？ |  | 電池を交換して下さい。
|  |  |  | メーターの故障の可能性があります |  | 電源を投入し、ＲＥＳＥＴの状態でゼロ調整用ボリュームを回して指針をフルスケールに動かしてみて下さい。指針が引っかからずに振り切れればメータは正常です。また、同時に出力端子を電圧計に繋げて10ｍVf.s.の時、メータ指針もf.s.かどうか確認が出来ればメータは正常です。もしメータに引っ掛かりがある場合は、メータの故障の可能性が高いです。 |  | メータの交換、又は、メーカーでの修理になります
ver 1.18 | 2012-07-02
表題
| 変更前 | ●電離箱式サーベイメーター ＡＥ－１３３Ｖ／Λ１ トラブルシューティング
| 変更後 | ●電離箱式サーベイメーター ＡＥ－１３３シリーズΛ１・Λ２ トラブルシューティング